SP53130通用计数器用户手册

SP53130通用计数器用户手册

用户手册

SP53130系列通用计数器
[image: image65.jpg]



南京盛普仪器科技有限公司 COPYRIGHT-2019

版权信息

1．本手册提供的信息取代以往出版的所有本产品相关资料。
2．本公司保留改变规格及价格的权利。
3．本公司保留权利可随时变更本手册所提及的硬件及软件而勿须事先声明。
	一 般 安 全 概 要


了解下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有合格人员才能执行维修程序。
避免起火和人身伤害。
使用正确的电源线。只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线。
将产品接地。本产品通过电源的接地导线接地。为避免电击，接地导体必须与地相连。在连接本产品的输入或输出端之前，请务必将本产品正确接地。
查看所有终端额定值。为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明，请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。
请勿开盖操作。外盖或面板打开时，请勿运行本产品。
使用合适的保险丝。只允许使用本产品指定的保险丝类型和额定指标。
避免电路外露。电源接通后，请勿接触外露的接头和元件。
怀疑产品出故障时，请勿进行操作。如果您怀疑本产品已经出故障，可请合格的维修人员进行检查。
保持适当的通风。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易燃易爆的环境下操作。

请保持产品表面的清洁和干燥。

请勿拆机，封条损坏后将无法质保！
	安 全 术 语 概 要


本手册中的术语。以下术语可能出现在本手册中：

[image: image1.jpg]@D ()G

Period: 6.666 666 66 ns

Period:111.111 111 ps

CH1 Setup

Level
[_+0uv_ | Pos [NCRREINe bC ol ‘\Gate |

YT Iy

A\

\.

System |} ’
5V MAX 50Q

Local




警告。警告性声明指出可能会危害生命安全的条件和行为。

[image: image56.png]



注意。注意性声明指出可能导致本产品和其它财产损坏的条件和行为。

产品上的术语。以下术语可能出现在产品上：
危险表示您如果进行此操作可能会立即对您造成损害。
警告表示您如果进行此操作可能不会立即对您造成损害。
注意表示您如果进行此操作可能会对本产品或其它财产造成损害。

产品上的符号。以下符号可能出现在产品上：

[image: image2.png]


     [image: image3.png]


      [image: image4.png]


     [image: image5.png]-



     [image: image6.png]



高电压      注意请参阅手册   保护性接地端   测量接地端     壳体接地端
	目     录


6

概     述

6

1 主要特征

7

2 前面板说明

8

3 后面板说明

9

快 速 入 门

9

1 调节提把

10

2 开关机

13

3 仪器数据的输入方法

14

4 仪器面板上功能键的说明

14

5 预热时间

15

使用操作说明

15

1 功能测量概述

16

2 数学运算概述

17

3 频率测量功能菜单说明

19

4 时间测量功能菜单说明

19

5 其他测量功能菜单说明

20

6 数学运算功能菜单说明

22

7 通道设置菜单说明

23

8 闸门菜单说明

24

9 系统菜单说明

29

编  程  参  考

29

1 SCPI指令介绍

30

2 SCPI指令详细说明

42

3 出错信息说明

42

4 *RST复位状态说明

44

附件一：技术指标

47

附件二：附件清单



	概     述


SP53130系列通用计数器是我公司新研制的高精度测频测时仪器，且可双通道同时进行频率测量、周期测量和计数。它们以高性能的单片机为核心，进行功能控制、测量时序控制、数据处理和结果显示。采用倒数计数技术，实现全范围内的高精度测量。除了具有频率、周期、时间间隔、脉宽、占空比、相位、计数等测量功能外，还有多次平均、最大值、最小值、标准偏差、阿仑方差和标定函数的测量运算功能。仪器带有外触发\外闸门功能，计数功能时外闸门可以设置闸门起止沿为相同或相反。该机性能稳定，功能齐全，测量范围宽，灵敏度高，动态范围大，精度高，体积小，使用方便可靠。在工业生产、科研计量等领域有着广泛的用途，是传统电子计数器理想的更新换代产品。
1 主要特征

●
SP53130采用150MHz钟频，测频分辨率每秒9位，测时分辨率7ns。

SP53130可以对两个通道的信号同时进行频率、周期测量或计数。

可对一路信号进行无间隔测量。

●
采用高性能单片机、大规模集成电路和CPLD器件，仪器可靠性高。

通道3频率测量最高可达9GHz。

能够测量单次时间间隔和单次脉冲宽度。

●
具有限制检查功能。

●
具有数学运算功能。

●
具有多次平均、最大值、最小值、标准偏差、阿仑方差和5种标定函数统计运算功能。

● 
计数测量具有固定闸门内计数功能和手动操作计数功能。

计数器可存储10个测量状态。
标配RS232通用串行接口、USB DEVICE接口和LAN接口。

标配USB Host接口，可以将测量数据直接写入U盘。

选配Centronics标准打印机接口。
选配IEEE488（GPIB）通用程控接口。

4.3英寸彩色TFT LCD显示屏，界面友好直观，支持中英文界面
2 前面板说明

[image: image57.jpg]@O

. r
SP53130 Universal Counter
| Frequency ) | | h
Period: 6.666 666 66 ns I
| ) (s H
| s \
| ‘ 2 ||
Period: 111.111 111 ps. I o =
| J tg{’\\
|
|
| I_ _ = —cﬁnn'nsa'p— ——
1 ' Gate
I » I @
e (
> 5V MAX 50Q
| “locar | A A
e e ? ¢
T | |
| 1 1 1
! I

@@@é




      

1.
USB Host接口






7.
通道2信号输入口

2.
TFT LCD显示屏  





8. 
通道3信号输入口

3.
电源开关按键






9. 
通道键

4. 
SoftKey 软键     





10.  光标方向键

5. 
功能键




    


11.  旋钮

6. 
通道1信号输入口





12.  数字键

3 后面板说明
[image: image58.jpg]@

~Line: 50Hz-60Hz 15VA MAX
100240V Fuse 500mAT

WARNING
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL





1.
打印机接口


 
   


6. 
10MHz输出
2.
GPIB接口



 
       
7. 
外触发/闸门输入
3.
接地柱
  



 


8.
USB Device接口
4.
电源插座






9.
LAN通讯口

       

5.
5/10MHz输入





10.
RS232接口
	快 速 入 门


 该章节将帮助你快速熟悉和掌握该仪器的性能和使用。

1 调节提把

   在使用仪器时，可以调节提把的位置，以便于放置和使用。提把调节示意图如下。

[image: image7.jpg]\ \ N\
[ % D B
ﬂ -@@ ©
N <
'S —\ m
3
0000|0:®.
o 3
OOOO s
>
\/5
“‘@@ ©)
- < ~
L VAN J
arAaTaYTayaYarar
g J
]\ J\/
5
| 5
3
(@]
(@)
©
wn
m C
=
{
-]
o
(¢p]
: =0
le]
o
wn
3 =0
g -
\L —

/

T





  调节提把前，按上图示向两侧外拉把手，再旋转调节。

[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


 

调节的角度，放置的位置                             手提携带

2 开关机

    开箱检查完毕后，把电源电缆插入机器后面板上的电源插座，另外一头插入交流电源插座。

看前面板，如果有交流220 VAC 输入，[image: image8.jpg]


 按键应该有橙色光亮透出。否则检查输入交流电和后面板插座上的保险丝。

按下电源开关按键[image: image9.jpg]


，按键显示为绿色，表示机器电源已经打开。显示厂家LOGO后进入正常工作显示界面。

    按键[image: image10.jpg]


下的灯光为橙色时，表示机器已经接上交流电源，待开机状态，如果按键下的灯光为绿色时，表示机器已经打开电源开关，仪器进入了正常工作状态。

     如果要关断机器电源的话，应该按住按键[image: image11.jpg]


 超过0.5秒以上，才能关闭电源。这能有效预防你不小心碰擦电源开关按键而误关闭电源。

前面板液晶显示界面

双路测量不带图形显示和数学运算

[image: image12.jpg]QWE QO

Period: 6.666 666 66 ns

&2 150.000 000 ws

Period:111.111 111 ps

CH1 Setup L @
Level i ¢ 1
+0uV | Pos [INEHEIYeY 500 | AC [sloll X1 RSl





1. 测量通道 



5. 辅功能




9. 菜单标题

2. 闸门灯




6. 通道状态



   10. 菜单

3. 测量状态  



7. 闸门时间



   11. 远控标记

4. 主功能标题



8. 测量结果

双路测量带图形显示和数学运算

[image: image13.jpg]AC,500,X1
Gate:1s
ExtRef

AC,50Q,X1
Gate:1s
ExtRef

Frequency:

150.000 000 MHz

149.5MHz 150.00MHz 150.5MHZ

]
Frequency:

150.000 000 MHz

Max: +149.999909M Hz Min: +150.000000M Hz
Avg: +149.999967M Hz Std: +1.48070782 Hz
Upp:_+151.000000M Hz Low: +149.000000M Hz





1. 外标频 








4. 标定函数计算标记
2. 平均运算标记






5. 统计值和限制检查上下限值
3. 限制检查标记  






6. 标尺
单路测量不带图形显示和数学运算
[image: image14.jpg]CH 1 Pos Duty Cycle

Gate:Auto

AC,500,X1

79.999

CH1 Period: 1.000 000 00 s

%







1. 测量功能标题 







4. 闸门类型
2. 闸门灯和测量状态






5. 测量结果
3. 通道状态  








6. 辅功能
单路测量带图形显示

[image: image15.jpg]CH 1 Pos Duty Cycle

GATE | Gate:Auto ExtRef
AC,500,X1
79.999 %
79.5% 80.000% 80.5%

PPV TOTEL PRV YYTY YT Y FYTYTFRTT YYYYFROT TR PO PRV YYYE PRV TS OO P fveet P

CH1 Period: 1.000 000 00 s





标尺 







2 外标频

单路测量带数学运算

[image: image16.jpg]CH 1 Pos Duty Cycle
GATE | Gate:Auto ExtRef
AC,500,X1
79.999 "

Max: +80.0146178 % Min: +79.9989497 %

Avg: +79.9991723 % Std: +2.11912392m %

Upp: +81.0000000 % Low: +79.0000000 %
CH1 Period: 1.000 000 00 s





1. 统计值和限制检查上下限值




3. 限制检查标记
2. 平均运算标记







4. 标定函数运算标记

3 仪器数据的输入方法

   仪器数据的输入有两种方法，一种是使用旋钮和光标按键，一种是使用键盘输入和SoftKey来选择单位。

使用旋钮和光标按键来修改数据

[image: image61.jpg]


     

● 使用旋钮下边的左右光标键，在参数上左右移动光标

● 旋转旋钮来修改参数，旋转旋钮可以改变单一数值位 

的大小，旋钮顺时针旋转一格，数值增1；逆时针旋

转一格，数值减1

●改变数据时，数据不会立即起作用，需要确认后才行。通           过按输入参数的菜单键确认，按其他有效菜单键则取            消输入。

使用数字键盘输入数据，使用菜单键选择单位

[image: image62.jpg]Cancel

@ @ @ [AW rJﬁ



[image: image17.jpg]—

—

() (2) ()



      

    ● 使用下边的菜单键来选择要修改的参数
● 使用数字键盘输入数据                          

    ● 按对应单位下边的SoftKey软键，选择单位，使输入数据有效                          

    ● [image: image18.emf]+/-




+/-

 键用来输入数据负符号                            

    ● 左方向键用来在选择单位前，删除前一位输入的数字                              

4 仪器面板上功能键的说明

【Frequency】键，频率测量功能菜单键
【Time】键，时间测量功能菜单键

【Other】键，其它测量功能菜单键

【Math】键，数学运算功能菜单键

【Run/Stop】键，运行键，设置当前通道连续测量/停止测量。当连续测量时，键体灯亮   

【Gate】键，闸门菜单键 

【System】键，系统参数设置菜单键，在远控情况下，按此键返回本地状态(Local)
【CH1】键，显示通道1菜单键，并建立与其他功能键的关联。同时该键体灯为通道1触发灯。
【CH2】键，显示通道2菜单键，并建立与其他功能键的关联。同时该键体灯为通道2触发灯。

【CH3】键，显示通道3菜单键，并建立与其他功能键的关联.同时该键体灯为通道3触发灯。
5 预热时间

当仪器完成开机程序后，即可操作使用。但是，为了测量上的精确度和稳定度，建议让仪器有三十分钟的预热时间。预热后，如果要将仪器移到温差很大的另一场所进行测量时，最好再多等待一些时间，直到仪器内部的温度稳定之后再开始测量。

	使用操作说明


所有通道功能的参数设置必须先按相应的通道键，在相应的通道界面下，才能设置相应功能的参数。如：第2路测量为通道3的频率测量，如果想改变闸门类型并打开数学运算，则先按【CH 3】键，然后按【Gate】键，选择相应的闸门类型，最后按【Math】键，按【All Math】菜单键，设置参数为On即可。以下菜单说明都以通道1界面为例，其他通道界面下设置方式雷同。
1 功能测量概述

本仪器可以同时进行两个通道的频率测量、周期测量或计数，而且闸门可以独立设置，为双通道测量界面，但无间隔测量时只能测量一个通道的频率或周期。例如：第1路测量通道1的周期，闸门为1s，第2路测量通道3的频率，闸门为100ms。第一路测量只能对通道1的输入信号进行测量，第2路测量可以测量通道2、通道2U、通道3的输入信号。

    无间隔频率或周期测量、各种时间测量功能、占空比测量和相位测量都为单通道测量界面，但同时可以显示辅助功能测量值。例如：测量通道1的正脉宽时，辅助测量值为通道1的周期值。

1.1 频率测量功能：
 按【Frequency】键，选择频率测量功能类别和测量方式。如：选择【Frequency】菜单键，再选择测量通道。

 
2. 按【CH 1】键，再按【Gate】键，可以选择通道1闸门类型。【CH 2】键，再按【Gate】键，可以选择通道2闸门类型。

3. 如果是对通道1、2进行测量，则按【CH 1】或【CH 2】键，按输入信号频率和幅度范围设置触发电平、阻抗、耦合方式、衰减及低通。

4. 按运行键启动测量。

1.2 周期测量功能：
 按【Time】键，选择周期测量功能类别和测量通道。如：选择【Period】菜单键，再选择测量通道。

 按【CH 1】键，再按【Gate】键，可以选择通道1闸门类型。【CH 2】键，再按【Gate】键，可以选择通道2闸门类型。

 如果是对通道1、2进行测量，则按【CH 1】或【CH 2】键，按输入信号频率和幅度范围设置触发电平、阻抗、耦合方式、衰减及低通。

 按运行键启动测量。

1.3 计数功能：
1. 按【Other】键，选择【Totalize】菜单键,再选择测量通道。

2. 按相应通道键，再按【Gate】键，可以选择该测量功能的闸门类型。

3. 按相应通道键，以输入信号的频率和幅度范围设置触发电平、阻抗、耦合方式、衰减及低通。

4. 按运行键启动测量。

1.4 时间测量功能：
1. 按【Time】键，选择时间测量功能菜单键。如：选择【PWidth】菜单键进行通道1正脉宽测量。

2. 按【CH 1】键，按【Gate】键，选择闸门类型。

3. 按相应通道键，以输入信号频率和幅度范围设置触发电平、阻抗、耦合方式、衰减及低通。

4. 按运行键启动测量。

1.5 占空比测量功能：
1. 按【Other】键，选择【Duty 1】菜单键进行通道1占空比测量。

2. 按【CH 1】键，按【Gate】键，选择闸门类型。

3. 按【CH 1】键，以输入信号频率和幅度范围设置触发电平、阻抗、衰减及低通。耦合方式只能为AC。

4. 按运行键启动测量。

1.6 相位测量功能：
1. 按【Other】键，选择【Phase 1-2】菜单键进行通道1和通道2的相位差测量。

2. 按【CH 1】键，按【Gate】键，选择闸门类型。

3. 分别按【CH 1】和【CH 2】键，以输入信号频率和幅度范围设置触发电平、阻抗、衰减及低通。耦合方式只能为AC。

4. 按运行键启动测量。

2 数学运算概述

按【Math】键，按【All Math】菜单键，设置参数为On，即打开当前通道功能下的数学运算功能。计数功能不能进行数学运算。本仪器不仅包含极大值、极限值、标准方差、阿仑方差和平均值等统计运算，同时还有标定函数运算和限制检查功能。此外，图形方式显示有标尺显示。

首先按相应的通道键，使进入指定的通道界面。

2.1 统计运算
按【Math】键，选择【Statistics】菜单键。

按【Statistics】菜单键选择【On】选项，打开统计运算并显示。

2.2 限制检查

限制检查是对测量结果进行上下限检查，如果超限则显示为红色。同时有超限是否报警及是否继续测量的设置。

按【Math】键，选择【Limits】菜单键。

2. 按【Limits】菜单键选择【On】选项，打开限制检查。

2.3 标定函数
本仪器标定函数包括 不带增益偏差值计算(NULL)、百分比 (PCT)、百万分之一 (PPM)、十亿分之一 (PPB) 和带增益偏差值计算。

按【Math】键，选择【Scale】菜单键。

按【Function】菜单键选择函数类型，按【Scale】菜单键选择【On】选项，打开标定函数计算。
2.4 图形显示
1. 按【Math】键，选择【Graph】菜单键。

2. 选择【Bar Meter】，显示标尺图形。

3 频率测量功能菜单说明

按【Frequency】键，主菜单如下：
[image: image19.jpg]CH1 Frequency

Frequency Continue

Frequenc
g 4 Ratio Measure




	Frequency功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Frequency
	
	进入频率测量功能设置子菜单

	Frequency Ratio
	
	进入频率比测量功能设置子菜单

	Continue

Measure
	
	进入无间隔测量功能设置子菜单


3.1 频率测量功能子菜单
[image: image20.jpg]CH1 Frequency->Freq Channel





	Frequency功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	CH1
	
	设置为在第1路测量通道1的频率

	CH2
	
	设置为在第2路测量通道2的频率

	Check
	
	设置为在第1路测量仪器内部时钟信号的频率

	CH3
	
	设置为在第2路测量通道3的频率（有通道3选件）

	CH2U
	
	设置为在第2路测量通道2U的频率（有通道2U选件）

	Done
	
	返回上一级菜单


注意：通道2U的所有测量参数就是通道2的测量参数。

3.2 频率比测量功能子菜单

不带通道3选件时菜单如下：

[image: image21.png]CH1 Frequency->Freq Ratio





不带通道2U选件时菜单如下：

[image: image22.jpg]CH1 Frequency->Freq Ratio





带2U通道选件时菜单如下：

[image: image23.jpg]CH1 Frequency->Freq Ratio





[image: image24.jpg]CH1 Frequency->Freq Ratio





	Frequency Ratio功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	1:2
	
	设置为在第1路测量通道1与2的频率比

	2:1
	
	设置为在第2路测量通道2与1的频率比

	1:3
	
	设置为在第1路测量通道1与3的频率比（有通道3选件）

	3:1
	
	设置为在第2路测量通道3与1的频率比（有通道3选件）

	1:2U
	
	设置为在第1路测量通道1与1的频率比（有通道2U选件）

	2U:1
	
	设置为在第2路测量通道2U与1的频率比（有通道2U选件）

	Done
	
	返回上一级菜单


注意：在测量过程中，如果做为除数的通道测量值未测得，则做为被除数的通道测量正常运行，同时在辅功能处显示红色周期值，频率比值不会更新，表示另一通道没有测量值。

3.3 无间隔测量子菜单

无间隔测量功能只能对一路输入信号进行测量，因此界面会转换为单通道测量界面。无间隔测量时闸门时间最短为100ms。

[image: image25.jpg]CH1 Frequency->Continue
Done
on on




	Continue Measure功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Continue
	On
	打开无间隔测量功能

	
	Off
	关闭无间隔测量功能

	Channel
	CH 1
	设置输入通道为通道1

	
	CH 2
	设置输入通道为通道2

	
	CH 2U
	设置输入通道为通道2U（有通道2U选件）

	
	CH 3
	设置输入通道为通道3（有通道3选件）

	Period
	On
	打开周期测量

	
	Off
	关闭周期测量，即为频率测量

	Done
	
	返回上一级菜单


4 时间测量功能菜单说明

时间测量功能界面除周期测量外，都为单路测量界面。

按【Time】键，主菜单如下：
[image: image26.jpg]CH1 Time

Period PWidth 1  NWidth 1 Uiz
Interval




	Time功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Period
	
	进入周期测量功能设置子菜单

	PWidth 1
	
	设置为通道1正脉冲宽度测量功能

	NWidth 1
	
	设置为通道1负脉冲宽度测量功能

	Time Interval
	
	设置为通道1与通道2时间间隔测量功能


周期测量功能子菜单：

[image: image27.jpg]CH1 Time->Period Channel





	Time功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	CH 1
	
	设置输入通道为通道1

	CH 2
	
	设置输入通道为通道2

	CH 3
	
	设置输入通道为通道3（带通道3选件）

	CH 2U
	
	设置输入通道为通道2U（带通道2U选件）

	Done
	
	返回上一级菜单


注意：通道2U的所有测量参数与通道2的测量参数一致。

5 其他测量功能菜单说明

其他测量功能界面除计数功能外，都为单路测量界面。

按【Other】键，主菜单如下：

[image: image63.jpg]CH1 Other
Totalize Duty 1 Phase 1-2
0°~360°




	Other功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Totalize
	
	进入计数功能设置子菜单

	Duty 1
	
	设置为通道1占空比测量功能

	Phase 1-2
	
	设置为通道1与通道2相位测量功能

	PhaseRang
	0°~360°
	设置相位测量范围为0°~360°

	
	-180°~180°
	设置相位测量范围为-180°~180°


计数功能子菜单：

只有通道1、通道2具有计数功能。

[image: image28.jpg]CH1 Other->Tot Channel





	Totalize Channel功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	CH 1
	
	设置在第1路为通道1计数功能

	CH 2
	
	设置在第2路为通道2计数功能

	Done
	
	返回上一级菜单


6 数学运算功能菜单说明

计数功能不具有数学运算功能。

按【Math】键，主菜单如下：

[image: image29.jpg]CH1 Math

Statistics Limits Scale

K o





	Math功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	All Math
	On
	打开数学运算

	
	Off
	关闭数学运算

	Statistics
	
	进入统计功能设置子菜单

	Limits
	
	进入限制检查功能设置子菜单

	Scale
	
	进入标定函数功能设置子菜单

	Graph
	Number
	选择数字显示测量结果

	
	Bar Meter
	选择显示标尺图形。在显示统计值时，会自动关闭统计


6.1 统计功能子菜单
[image: image30.jpg]CH1 Math->Statistics

Average N Clear

on K@l On Ain  Readings

Done




	Statistics功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Statistics
	Show
	显示统计值

	
	Hide
	隐藏统计值

	Average
	On
	打开平均计算

	
	Off
	关闭平均计算

	Average N
	
	设置平均计算时的采样个数

	Avg/Aln
	
	设置统计结果显示平均值或阿仑方差值

	Clear Readings
	
	清除当前统计结果，并重新进行统计运算。

	Done
	
	返回上级菜单


统计值包括最大值（MAX）、最小值( MIN )、平均值( AVG )、标准方差值( STD )、阿仑方差值（ALN）。其中的平均值为从开始统计运算就进行的实时平均计算值，平均的个数非设置的平均计算的采样个数。打开平均计算时，测量结果就按照设置的平均计算的采样个数进行平均计算后获得。而且采样个数是10的几次方，显示的有效位数就增加几位。

在图形显示时，不允许显示统计值，但可以按【Clear Readings】清除统计结果，从而改变标尺数据值和标尺棒的长度。在图形显示时可以打开平均计算、限制检查和标定函数。

6.2 限制检查功能子菜单

如果打开限制检查，则测量结果超限时会显示为红色。

[image: image31.jpg]CH1 Math—>Limits

Upper Lower

on on IS stop | -




	Limits功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Limits
	On
	打开极限判断运算

	
	Off
	关闭极限判断运算

	Upper
	
	设置上限值，单位与测量值单位一致

	Lower
	
	设置下限值，单位与测量值单位一致

	Beeper
	On
	打开超限时报警

	
	Off
	关闭超限时报警

	On Fail
	Go On
	超出上下限时测量继续

	
	Stop
	超出上下限时测量停止

	Done
	返回上一菜单


6.3 标定函数功能子菜单
[image: image32.jpg]CH1 Math->Scale

Reference Get New Gain

On NULL +0uHz PEEEEE +1.00000

Done





	Scale功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Scale
	On
	打开标定函数运算

	
	Off
	关闭标定函数运算

	Function
	NULL
	执行不带增益的偏差运算,结果是测量值减去参考值

	
	PCT
	执行百分比运算,结果是以百分比的形式表示测量值与参考值之间的差别，单位为PCT

	
	PPM
	执行百万分之一运算,结果是以百万分之一的形式表示测量值与参考值之间的差别，单位为PPM

	
	PPB
	执行十亿分之一运算。结果是以十亿分之一的形式表示测量值与参考值之间的差别，单位为PPB

	
	Offset
	执行带增益的偏差运算，结果是测量值乘以增益值，再减去参考值

	Reference
	
	设置参考值，单位与运算前的测量值一致

	Get New 

Reference
	
	在测量状态下，将当前测量值设置为参考值

	Gain
	
	设置增益值

	Done
	
	返回上一级菜单


7 通道设置菜单说明

7.1 通道1、2菜单说明
通道1与通道2的通道菜单项一样，因此以通道1菜单说明通道1、2的设置。通道2U和通道3没有以下设置项。

[image: image33.jpg]CH1 Setup
Level
0wV | Pos INCSHRIVN 500 | AC JIHl xi BELMEen





	CH 1功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Level
	
	设置通道的触发电平

	Slope
	Pos
	设置为上升沿触发

	
	Neg
	设置为下降沿触发

	Impedance
	1MΩ
	设置通道的输入阻抗为1MΩ

	
	50Ω
	设置通道的输入阻抗为50Ω

	Coupling
	AC
	设置耦合方式为AC

	
	DC
	设置耦合方式为DC

	Attenuation
	X1
	设置输入信号不衰减

	
	X10
	设置输入信号衰减10倍

	Filter
	On
	设置通道的低通滤波器有效

	
	Off
	设置通道的低通滤波器无效


通过改变触发电平、通道1和2的触发沿，设置为脉宽测量功能，则可以实现上升沿或下降沿的测量。

7.2 通道3菜单说明

通道3的菜单项显示该通道可测量的频率范围。

	CH 3功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Start Freq
	
	显示通道3可测量的的起始频率

	Stop Freq
	
	显示通道3可测量的的终止频率


8 闸门菜单说明

不同功能的闸门菜单项会有区别，当前输入通道无测量功能时，闸门菜单以频率测量功能为参考，如下图所示：

频率、频率比、周期测量功能闸门菜单

[image: image34.jpg]CH1 Gate

10uS 100uS 1mS 10mS 100mS more->




[image: image35.jpg]CH1 Gate

1S 10S 100S 1000S <-more more->




[image: image36.png]CH1 Gate





计数功能闸门菜单

[image: image37.jpg]CH1 Gate

10uS 100uS 1mS 10mS 100mS more->




[image: image38.jpg]CH1 Gate

1S 10S 100S 1000S <-more more->




[image: image39.jpg]CH1 Gate

External Auto <-more
S Rev |




其他功能闸门菜单

[image: image40.png]CH1 Gate





	Gate功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	10uS~1000S
	
	设置内部闸门定时10uS~1000S，但无间隔测量时闸门最小为100mS

	External
	
	设置为外闸门，即外部信号产生闸门开关

	Auto
	
	计数功能时为连续闸门，时间测量时为自动按照被测信号的沿产生的闸门

	Ext Edge
	Same
	设置计数功能时外闸门的开关沿方向相同

	
	Rev
	设置计数功能时外闸门的开关沿方向相反


9 系统菜单说明

按【System】键，进入System功能菜单。如下图。

[image: image41.jpg]CH1 System

Trigger Store/ I/ O Instr Mar_mge Calibrate
Setup Recall Config Setup File



              

	System功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Trigger Setup
	
	进入触发设置子菜单

	Store/Recall
	
	进入仪器工作状态的存储/调用功能子菜单

	I/O Config
	
	进入仪器接口参数设置子菜单

	Instr Setup
	
	进入仪器功能设置子菜单

	Manage File
	
	进入文件管理子菜单

	Calibreate
	
	进入晶振校准子菜单


9.1 触发设置子菜单

[image: image42.jpg]CH1 System->Trigger Setup
D
Pos INCE





	Trigger Setup功能菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Slope
	Pos
	设置外部触发时触发沿为上升沿

	
	Neg
	设置外部触发时触发沿为下降沿

	Source
	Internal
	设置触发源为内部触发信号

	
	External
	设置触发源为后面板的外部触发信号，但当闸门设置为外闸门时，则外触发无效，以外闸门触发测量

	
	Manual
	设置触发源为手动触发

	Number
	
	设置一次触发的采样个数

	Delay
	
	设置两次连续触发之间的延迟时间，不包含测量值处理时间

	Done
	
	返回上一级菜单


手动触发时按【Run/Stop】键触发一次。

9.2 存储/调用设置子菜单
系统最多可存储10个工作状态，其选择列表如下：

[image: image64.jpg]State1 Used

State2 Used
State3
State4d
Stated

Stateb
State7
State8
State9
State10





通过使用旋钮移动光棒到需要修改的存储区，“Used”标








  记表示该区已经存储工作状态，可以调用。

 





  各区的工作状态可以覆盖存储，也可以删除。

[image: image43.jpg]CH1 System->Storage

Store Recall Delete Done




	Store/Recall菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Store
	
	存储当前的工作状态

	Recall
	
	调用选中的工作状态

	Delete
	
	删除选中的已经存储的工作状态

	Done
	
	返回上一级菜单


9.3 接口参数设置子菜单

[image: image44.jpg]CH1 System->Interface

RS232 Show GPIB Addr LAN

: D
RS232 IR A 13 Setup one





	I/O Config菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	I/O
	
	进入接口选择子菜单，可选择RS232、USB、LAN、GPIB（带GPIB选件）和设置是否打印输出（带打印口附件）

	RS232 Settings
	Baud rate
	设置波特率，可选择4800、9600、19200、38400、115200、230400

	
	Parity
	校验方式设置，可选择None、Odd、Even

	Show USB Id
	
	显示仪器作为USB Device时的 ID

	GPIB Addr
	
	设置GPIB地址（带GPIB选件）

	LAN Settings
	
	进入LAN接口操作界面

	Done
	
	返回上一级菜单


LAN接口参数设置

LAN设置界面如下：

[image: image45.jpg]LAN Config
MAC Address: 84 : C2 : :
IP Address: 169 254 29 229

Gateway: 169 254 21 209
Subnet Mask: 255 255 O 0
Local Port: 8080 Host Port: 8080





其中MAC地址为LAN芯片固定地址，不可改变。

LAN菜单如下：

[image: image46.jpg]CH1 System->Interface->Lan

Subnet
IP Addr Gatewa Enter more->
UDP o

Mask




[image: image47.jpg]CH1 System->Interface->Lan

Loc Port Host Port Enter Cancel <-more




	LAN菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Mode
	UDP
	设置为UDP通讯方式

	
	TCP
	设置为TCP通讯方式

	IP Addr
	
	设置本仪器IP地址

	Gateway
	
	设置网关，即另一连接设备IP地址

	Subnet

Mask
	
	设置子网掩码，通常都为255  255  0  0

	Loc Port
	
	设置本仪器通讯端口

	Host Port
	
	设置另一连接设备通讯端口

	Enter
	
	确认修改并存储后退出

	Cancel
	
	取消修改并退出


修改数据时，通过左右方向键将光标移动到需要修改的参数，再使用数字键修改数据，输入数字后，向左方向键为删除键，向右方向键为确认键并移动光标到下一数据。输入数据后，按设置参数的菜单键，则确认输入并退出输入状态，按其他有效菜单键都可取消并退出当前参数的修改。

9.4 仪器功能设置子菜单

[image: image48.jpg]CH1 System->Instrument

Version Time

Eng Last On 220606.6  &Date

Done




	Instrument Setup菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Language
	Eng
	设置仪器显示界面，菜单部分的语言是英文

	
	中文
	设置仪器显示界面，菜单部分的语言是中文

	Power On
	Last
	设置仪器断电开机状态为上次关机前的工作状态

	
	Def
	设置仪器断电开机状态为缺省状态

	Beeper
	On
	打开蜂鸣器的响声

	
	Off
	关闭蜂鸣器的响声

	Version
	
	软件版本号，按该键可显示型号代码。

	Time&Date
	
	进入设置时间和日期的子菜单

	Done
	
	返回上一级菜单


9.5 文件管理子菜单

[image: image49.jpg]CH1 System ->File System

Firmware Firmware

Sing [EE[PACK Upgrade Enter 2iclil

Store




	File System菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Store
	
	首先显示U盘中.TXT尾缀文件列表，菜单名称改变为Start，再按该键，则开始存储数据。如果存储方式为连续存储，则菜单名称改变为Stop，即再按该键则结束存储；如果存储方式为单次存储，则存储完成后，菜单名称恢复为Store

	Save Type
	Cont
	设置存储到U盘的数据为连续存储方式，即先存储一次触发设置的采样个数数量的数据，然后边测量边存储

	
	Sing
	设置存储到U盘的数据为单次存储方式，即存储数据的数量为一次触发设置的采样个数

	Format
	ASC
	设置存储和远控返回的测量结果的数据格式为科学计数值转换的ASCII字符串

	
	PACK
	设置存储和远控返回的测量结果的数据格式为数值和单位字符串，与界面显示的测量结果一致

	Firmware

Upgrade
	
	启动固件升级功能，显示U盘中固件文件列表

	Firmware

Enter
	
	选择并确认固件文件，启动固件升级

	Done
	
	退出当前操作并返回上一级菜单


9.5.1 数据存储
先将U盘插入USB口，按【Store】菜单键，系统将显示U盘中尾缀为.TXT的文件列表，然后通过旋钮进行选择。列表框如下：


最后按【Enter】菜单键，系统将当前安照设置的采样个数将最近一次触发下的测量结果按照设置的数据格式存入U盘中。

请注意，系统一次只存储当前通道下的测量数据。如果要存储双路的测量数据，则必须切换到另一路，执行同样的操作即可。

9.5.2 固件升级

先将U盘插入USB口，按【Firmware Upgrade】菜单键，系统将识别并显示.fir尾缀固件文件列表，如左图显示：

[image: image50.jpg]FIRMWARE.FIR





按【Firmware Enter】菜单键确认升级固件文件后，仪器弹出下图提示框：

[image: image51.jpg]



表示正在读取并检测文件，此时请勿将USB Disk拔出。如果固件有错误，则会弹出错误信息；如果固件正确，则间隔10秒左右时间后，会弹出下图提示框：

[image: image52.jpg]| Restart Instrument...





表示固件读取完成，拔出U盘，并重新启动仪器。

仪器重新启动后，系统会自动加载新固件，并且完成后启动到新系统。由此，在此过程中请勿改变仪器，否则可能会带来严重后果。
9.6 晶振校准子菜单
校准前需要将通道1功能设置为测频，闸门时间设置为1s，然后将标准原子钟的10MHz输出与仪器的通道1输入端连接。

[image: image53.jpg]CH1 System->Calibrate





	File System菜单说明

	菜单名称
	菜单选项
	功能说明

	Save
	
	手动存储校准结果

	Start
	
	开始校准，启动校准后，菜单名称会转变为“Stop”，此时该菜单键功能为停止校准。

	Done
	
	退出当前操作并返回上一级菜单


启动校准后，如果满足校准要求，则自动存储校准结果，并发出滴滴声。如果校准过程中测量值与10MHz的误差已经满足要求，可以手动存储。
	编  程  参  考




SP53130提供了GPIB、LAN、USB等通讯接口，你可以通过这些接口使用SCPI指令来编程控制仪器，完成你所需要的操作。

在遥控仪器前，应该按照操作使用说明System来设置好仪器的通讯接口。仪器通讯时，仪器进入远控状态，在仪器LCD屏幕的菜单标题栏右侧会有表示仪器正处于远控状态的图标，同时停止当前测量。在远控状态时，除了【System】按键，其它按键都被封锁，不能使用。此时【System】键作为LOCAL键来使用，使仪器返回本地状态，仪器面板恢复操作功能，仪器LCD菜单标题栏右侧的远控图标消失。



下面对仪器所提供的SCPI指令来做详细说明。

1  SCPI指令介绍

     SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)是一款为测试测量仪器而设计的基于ASCII字符的指令语言。SCPI指令是一种分级的树形结构。如下例：

[SOURce[1|2|3]:]CONFigure:AVERage[:STATe] {ON|OFF}

  例子中SOURce是第一级指令，CONFigure是第二级指令，AVERage是第三级指令, STATe

是第四级指令。各级指令之间用冒号(:)来区分。
  SCPI指令语法说明如下：

[SOURce[1|2|3]:]CALCulate:AVERage[:STATe] {ON|OFF}

[SOURce[1|2|3]:]CALCulate:AVERage:AVERage:N < value >

    上述例子指令中，指令是大小写字母混合的。大写字母是简短的拼写指令，你可以只发送大写字母来构成短指令。你也可发送全部字符的长指令，更容易阅读和理解。

    冒号(:)


用于分割各级指令

    三角括号(<>)
指示在这个位置，你需要输入你要求的参数，三角括号不发送



中括号([])

括号内的指令字符可以省略

    大括号({})

集合了你可以选择的所有参数字符或单位字符，你可以选择发送其中的任何一个参数字符或单位字符。大括号不发送

    竖线(|)


在参数或单位集合中，区分不同的参数字符或单位，竖线不发送

    逗号(,)


分割多个参数

    发送的数据格式：

<value>



可以带单位的数值

   如果你要从仪器查询当前的参数，可以在命令后面直接加一问号(?)即可。如下：

    TRIGger:DELay?    

   仪器返回的数据格式，除了字符串外，返回的数值使用的是科学计数法,单位为默认单位。

2 SCPI指令详细说明

[SOURce[1|2|3]:] 级

[SOURce[1|2|3]:]级提供后级指令设置通道的方法，可以省略。省略时为通道1设置。以下指令说明将该级略去，只是为了使指令简洁，便于阅读。
	MEASURE  COMMANDS

	ABORt


	
	停止测量，并进入空闲状态



	FETCh?
	
	读取最近的测量结果，数据的个数为设置的每次触发采样个数，数据的单位为当前功能所对应单位。当改变功能时，存储区清空。请注意如果用FUNC?指令查询得到的当前功能有两个功能同时运行，则该指令前带通道标识字符串才会返回想要得到的测量结果。否则都返回通道1的测量结果。


	INITiate

 :AUTO


	{ON|OFF}
	设置限制检查时的超限处理方式，ON为停止测量，OFF为继续测量，默认为OFF。该指令对计数功能无效，如：

INIT:AUTO ON



	INITiate

 :CONTinuous


	{ON|OFF}
	设置连续测量状态或单次测量状态，ON为连续测量并自动返回结果，OFF为停止当前测量并设置为单次测量，默认为OFF。连续测量并返回结果对RS232接口和LAN接口有效，在连续返回结果时，如果当前两路的功能都为测量频率（非无间隔测量）、测量周期、计数，则会在结果前增加通道字符串CH1:|CH2:|CH2U:|CH3:，以区别双路可能同时测量时的测量结果。如：

INIT:CONT ON

SOUR2:CONT ON

返回值为：

CH1:1.50000000000E+08

CH2:5.53997258246E+07



	INITiate

 :AUTO?


	
	查询限制检查时的超限处理方式，停止测量返回1，继续测量返回0。该指令在计数功能时无效，如：

INIT:AUTO?

0



	INITiate

 :CONTinuous?


	
	查询连续测量状态，连续测量返回1，单次测量返回0，如:

INIT:CONT?

0



	MEASure?


	
	触发一次测量，并返回测量结果。请注意如果用FUNC?指令查询得到的当前功能有两个功能同时运行，则该指令前带通道标识字符串才会返回想要得到的测量结果。否则都返回通道1的测量结果。


	

	INPUT  COMMANDS

	INPut

:IMPedance


	{50|1M}
	设置通道输入阻抗，50为50Ω，1M为1MΩ，默认为50Ω。该指令对通道3无效，如：

INP:IMP 50



	INPut

:IMPedance?


	
	查询通道输入阻抗，50Ω返回50，1MΩ返回1M。该指令对通道3无效，如：

INP:IMP?

50



	INPut

:COUPling


	{AC|DC}
	设置通道输入耦合，AC为AC耦合，DC为DC耦合，默认为AC耦合。该指令对通道3无效，如：

INP:COUP AC



	INPut

:COUPling?


	
	查询通道输入耦合方式，AC耦合返回AC，DC耦合返回DC。该指令对通道3无效，如：

INP:COUP?

AC



	INPut

:FILTer


	{ON|OFF}
	设置通道低通滤波器开关，ON为打开滤波器，OFF为关闭滤波器，默认为OFF。该指令对通道3无效，如：

INP:FILT OFF



	INPut

:FILTer?


	
	查询通道低通滤波器开关，打开状态返回1，关闭状态返回0。该指令对通道3无效，如：

INP:FILT?

0



	INPut

:ATTenuation

	{1|10}
	设置通道衰减方式，1为不衰减，10为输入信号幅度衰减10倍，默认为1。该指令对通道3无效，如：

INP:ATT 1


	INPut

:ATTenuation?

	
	查询通道衰减方式，不衰减返回1，衰减10倍返回10。该指令对通道3无效，如：

INP:ATT?
10



	INPut

:SLOPe

	{POSitive|NEGative}
	设置通道触发沿，POSitive为上升沿触发，NEGative为下降沿触发，默认为POSitive。该指令对通道3无效，如：

INP:SLOP NEG


	INPut

:SLOPe?

	
	查询通道触发沿，上升沿触发返回POS，下降沿触发返回NEG。该指令对通道3无效，如：

INP:SLOP?

NEG



	INPut

:LEVel


	< value >
	设置通道触发电平值，范围为-5V~+5V，默认为0V。该指令对通道3无效，如：

INP:LEV 100mV



	INPut

:LEVel?


	
	查询通道触发电平值，单位为V，如：

1.00000000000E-01



	

	CALCULATE  COMMANDS

	CALCulate

[: STATe]
	{ON|OFF}
	设置数学运算开关，ON启动数学运算，OFF关闭数学运算，默认为OFF，数学运算指令对计数功能无效。如：

CALC:STAT ON


	CALCulate

[: STATe]?
	
	查询是否打开数学运算，打开状态返回1，关闭状态返回0，如：

CALC:STAT?

1



	CALCulate

:AVERage

  [: STATe]

	{ON|OFF} 
	设置统计运算显示开关，ON显示统计值，OFF隐藏统计值，对计数功能无效。默认为OFF，如：

CALC:AVER ON

	CALCulate

:AVERage

  [: STATe]?


	
	查询是否打开统计运算显示，显示返回1，隐藏返回0，如：

CALC:AVER?

1



	CALCulate

:AVERage

  :AVERage
    : STATe


	{ON|OFF} 
	设置平均测量开关，ON启动平均测量，即显示的测量值是经过平均后的值，OFF关闭平均测量，对计数功能无效。默认为OFF，如：

CALC:AVER:AVER:STAT ON

	CALCulate

:AVERage

  :AVERage
    : STATe?

	 
	查询是否打开平均测量，启动了平均测量返回1，未启动平均测量返回0，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:AVER:STAT?

1



	CALCulate

:AVERage

:COUNt?


	
	查询统计的测量值个数，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:COUN?

9.00000000000E+00

	CALCulate

:AVERage

:AVERage?


	
	查询统计中的平均测量值，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:AVER?

1.13108116527E-03



	CALCulate

:AVERage

:MAXimum?


	
	查询统计中的最大测量值，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:MAX?

1.13108264183E-03



	CALCulate

:AVERage

:MINimum?


	
	查询统计中的最小测量值，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:MIN?

1.13094434440E-03



	CALCulate

:AVERage

:SDEViation?


	
	查询统计中的标准偏差测量值，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:SDEV?

8.31062067658E-10



	CALCulate

:AVERage

:ADEViation?


	
	查询统计中的阿仑方差测量值，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:ADEV?

2.32578592314E-10


	CALCulate

:AVERage

:ALL?


	
	查询所有统计数据，按照平均值、最大值、最小值、标准偏差值、阿仑方差值的顺序发送，中间用逗号隔开，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:ALL?

1.13108116527E-03, 1.13108264183E-03, 1.13094434440E-03, 8.31062067658E-10, 2.32578592314E-10



	CALCulate

:AVERage

:AVERage

  :N


	< value >
	设置平均计算时的平均次数，范围2~10000，默认值为2，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:AVER:N 3


	CALCulate

:AVERage

:AVERage

  :N?


	
	查询平均计算时的平均次数，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:AVER:N?

3.00000000000E+00

	CALCulate

  :AVERage

  :CLEar


	
	清除当前所有统计数据，并重新统计，对计数功能无效。如：

CALC:AVER:CLE



	CALCulate

:LIMit

:LOWer


	< value >
	设置限制检查的下限值，值必须≤上限值，默认值为0，范围-100000000000~+100000000000，单位为当前测量功能的测量结果单位，对计数功能无效。如：

CALC:LIM:LOW -100kHz



	CALCulate

:LIMit

:LOWer?


	
	查询限制检查的下限值，单位为当前测量功能的测量结果单位，对计数功能无效。如：

CALC:LIM:LOW?

-1.00000000000E+05



	CALCulate

:LIMit

: UPPer


	< value >
	设置限制检查的上限值，值必须≥下限值，默认值为0，范围-100000000000~+100000000000，单位为当前测量功能的测量结果单位，对计数功能无效。如：

CALC:LIM:UPP 100kHz



	CALCulate

:LIMit

: UPPer?


	
	查询限制检查的上限值0，单位为当前测量功能的测量结果单位，对计数功能无效。如：

CALC:LIM:UPP?

1.00000000000E+05



	CALCulate

:LIMit

[:STATe]


	{ON|OFF} 
	设置限制检查开关，ON为打开，OFF为关闭，默认为OFF，对计数功能无效。如：

CALC:LIM ON

	CALCulate

:LIMit

[:STATe]?


	
	查询限制检查开关状态，打开状态返回1，关闭状态返回0，对计数功能无效。如：

CALC:LIM?

1



	CALCulate

:LIMit

:BEEPer

[:STATe]


	{ON|OFF} 
	设置限制检查超限报警声开关，ON为打开，OFF为关闭，默认为OFF，对计数功能无效。如：

CALC:LIM:BEEP ON

	CALCulate

:LIMit

:BEEPer

[:STATe]?


	
	查询限制检查超限报警声开关状态，打开返回1，关闭返回0，对计数功能无效。如：

CALC:LIM:BEEP?

1

	CALCulate

:SCALe

[:STATe]


	{ON|OFF}
	设置标定函数运算开关，ON为打开，OFF为关闭，默认为OFF，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL ON

	CALCulate

:SCALe

  [:STATe]?


	
	查询标定函数运算开关状态，打开状态返回1，关闭状态返回0，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL?

1



	CALCulate

:SCALe

:FUNCtion 


	{NULL|PCT|PPM|PPB|OFFS}
	设置标定函数运算方式，为NULL|PCT|PPM|PPB|OFFS，默认为NULL，对计数功能无效。如设置为PPM方式：

CALC:SCAL:FUNC PPM



	CALCulate

:SCALe

:FUNCtion?
	
	查询标定函数运算方式，返回值为NULL|PCT|PPM|PPB|OFFS，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL:FUNC?

PPM



	CALCulate

:SCALe

    :REFerence 
	< value >
	设置标定函数的参考值，默认值为0，范围-100000000000~+100000000000，单位为当前测量功能的非标定函数运算的测量结果的单位，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL:REF 100kHz



	CALCulate

:SCALe

:REFerence?
	
	查询标定函数的参考值，单位为当前测量功能的非标定函数运算的测量结果的单位，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL:REF?

1.00000000000E+05



	CALCulate

:SCALe

:REFerenc

  :AUTO
	
	自动选择当前测量值作为参考值，单位为当前测量功能的非标定函数运算的测量结果的单位，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL:REF:AUTO



	CALCulate

:SCALe

:GAIN 


	< value >
	设置标定函数OFFS方式的增益值，默认值为0，范围-100000000000~+100000000000，无单位，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL:GAIN 1000



	CALCulate

:SCALe

:GAIN?
	
	查询标定函数OFFS方式的增益值，对计数功能无效。如：

CALC:SCAL:GAIN?

1.00000000000E+03



	CALCulate

:DISPlay

  :MODE


	{NUMeric|BAR}
	设置测量数据显示方式，NUMeric为数字显示方式，BAR为标尺显示方式，对计数功能无效。如：

CALC:DISP:MODE BAR



	CALCulate

:DISPlay

  :MODE?


	
	查询测量数据显示方式，数字显示方式返回NUM，标尺显示方式返回BAR，对计数功能无效。如：

CALC:DISP:MODE?

BAR



	

	FUNCTION  COMMANDS

	FUNCtion 


	“FREQuency [1]” 

“FREQuency 2”

“FREQuency 2U”

“FREQuency 3”

“FREQuency:RATio [1,2]”

“FREQuency:RATio 1,2U”

“FREQuency:RATio 1,3”

“FREQuency:RATio 2,1”

“FREQuency:RATio 2U,1”

“FREQuency:RATio 3,1”

“TINTerval [1,2]”

“PERiod [1]”

“PERiod 2”

“PERiod 2U”

“PERiod 3”

“PWIDth [1]”

“NWIDth [1]”

“TOTalize [1]”

“PHASe [1,2]”

“DCYCle [1]”

“FREQuency:CHECK”


	设置测量功能，该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]。

通道1频率测量功能，如：

FUNC  “FREQ”

通道2频率测量功能，如：

FUNC  “FREQ 2”

通道2U频率测量功能（带通道2U选件），如：

FUNC  “FREQ 2U”

通道3频率测量功能（带通道3选件），如：

FUNC  “FREQ 3”

通道1与2频率比测量，如：

FUNC  “FREQ:RAT”

通道1与2U频率比测量（带通道2U选件），如：

FUNC  “FREQ:RAT 1,2U”

通道1与3频率比测量（带通道3选件），如：

FUNC  “FREQ:RAT 1,3”

通道2与1频率比测量，如：

FUNC  “FREQ:RAT 2,1”

通道2U与1频率比测量（带通道2U选件），如：

FUNC  “FREQ:RAT 2U,1”

通道3与1频率比测量（带通道3选件），如：

FUNC  “FREQ:RAT 3,1”

通道1与2时间间隔测量，如：

FUNC  “TINT”

通道1周期测量，如：

FUNC  “PER”

通道2周期测量，如：

FUNC  “PER 2”

通道2U周期测量（带通道2U选件），如：

FUNC  “PER 2U”

通道3周期测量（带通道3选件），如：

FUNC  “PER 3”

通道1正脉冲宽度测量，如：

FUNC  “PWID”

通道1负脉冲宽度测量，如：

FUNC  “NWID”

通道1计数，如：

FUNC  “TOT”

通道1与2相位测量，如：

FUNC  “PHAS”

通道1占空比测量，如：

FUNC  “DCYC”

频率自检测量，如：

FUNC  “FREQ:CHECK”



	FUNCtion?


	
	查询当前仪器的测量功能，如果是双路测量功能，则两个功能代码中间用逗号分隔，该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]，如：

FUNC?

FREQ 1,FREQ 2



	FUNCtion

:CONTinuous

  [:STATe]


	{ON|OFF} 
	设置无间隔测量开关，ON为打开，OFF为关闭，默认为OFF，该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]。如：

FUNC:CONT ON

	FUNCtion

:CONTinuous

  [:STATe]?


	
	查询无间隔测量开关状态，打开返回ON，关闭返回OFF，该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]，如：

FUNC:CONT?

1



	FUNCtion

:CONTinuous

  :CHANnel


	{1|2|2U|3}
	设置无间隔测量的通道，1为通道1，2为通道2，2U为通道2U（带通道2U选件），3为通道3（带通道3选件），该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]，如：

FUNC:CONT:CHAN 2



	FUNCtion

:CONTinuous

  :CHANnel?


	
	查询无间隔测量设置的通道，返回值有1|2|2U|3，该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]，如：

FUNC:CONT:CHAN?

2



	FUNCtion

:CONTinuous

  :PERiod


	{ON|OFF}
	设置无间隔测量的周期测量开关，ON为打开，OFF为关闭，默认为OFF，该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]。如：

FUNC:CONT:PER ON



	FUNCtion

:CONTinuous

  :PERiod?


	
	查询无间隔测量的周期测量开关，打开返回ON，关闭返回OFF，该指令不允许指令前带通道字符串，即不能有SOURce[1|2|3]。如：

FUNC:CONT:PER?

OFF



	FUNCtion

:FREQuency

  :ARM


	{10uS|100uS|1mS|10mS|100mS|1S|10S|100S|100S|EXTernal}
	设置频率测量的闸门，默认为1S。当设置通道功能为测频（包括周期测量）时设置，否则无效。如：

FUNC:FREQ:ARM 100mS



	FUNCtion

:FREQuency

  :ARM?


	
	查询频率测量的闸门，返回值有10uS|100uS|1mS|10mS|100mS|1S|10S|100S|100S|EXT，如：

FUNC:FREQ:ARM?

100mS



	FUNCtion

:TINTerval

  :ARM


	{AUTO|EXTernal}
	设置时间测量的闸门，AUTO为自动，EXTernal为外部闸门，默认为AUTO。当设置通道功能为时间测量（非周期测量）时设置，否则无效。如：

FUNC:TINT:ARM EXT



	FUNCtion

:TINTerval

  :ARM?


	
	查询时间测量的闸门，自动返回AUTO，外部闸门返回EXT，如：

FUNC:TINT:ARM?

AUTO



	FUNCtion

:TOTalize

  :ARM


	{10uS|100uS|1mS|10mS|100mS|1S|10S|100S|100S|AUTO|EXTernal}
	设置计数功能的闸门，默认为1S。当设置通道功能为计数功能时设置，否则无效。如：

FUNC:TOT:ARM AUTO

	FUNCtion

:TOTalize

  :ARM?


	
	查询计数功能的闸门，返回值有10uS|100uS|1mS|10mS|100mS|1S|10S|100S|100S|AUTO|EXT，如：

FUNC:TOT:ARM?

1S



	FUNCtion

:TOTalize

  :ARM

    :EXTMode 


	{SAMe|REVerse}
	设置计数功能时外部闸门的开关沿的模式，SAMe为方向相同，REVerse为方向相反，默认为REVerse。如：

FUNC:TOT:ARM:EXTM SAM



	FUNCtion

:TOTalize

  :ARM

    :EXTMode?
	
	查询计数功能时外部闸门的开关沿的模式，为方向相同返回SAM，方向相反返回REV。如：

FUNC:TOT:ARM:EXTM?

REV



	FUNCtion

:FORMat


	{ASCii|PACKed}
	设置U盘存储和远控返回的测量值的数据格式，ASCii为科学计数值，PACKed为带单位的数字字符串。计数时数字的位数与实际计数值一致，其他功能时数字位数为12位，如：

FUNC:FORM PACK



	FUNCtion

:FORMat?


	
	返回U盘存储和远控返回的测量值的数据格式，科学计数值格式返回ASC，带单位字符串返回PACK，如：

FUNC:FORM?

ASC



	FUNCtion

:FORMat

  :PHASe


	{POSitive|CENTered}
	设置相位测量范围，POSitive为0°~360°，

CENTered为-180°~180°，默认为POS，如：

FUNC:FORM:PHAS POS

	FUNCtion

:FORMat

  :PHASe?


	
	返回相位测量范围，0°~360°返回POS，

-180°~180°返回CENT，如：

FUNC:FORM:PHAS?

POS



	

	TRIGGER  COMMANDS

	TRIGger

:SOURce


	{IMMediate|EXTernal|BUS}
	设置触发源，IMMediate为内部自动触发，EXTernal为外触发，BUS为单次触发，默认为IMMediate，如：

TRIG:SOUR EXT



	TRIGger

:SOURce?


	
	查询触发源，返回值为IMM|EXT|BUS，如：

TRIG:SOUR?

EXT



	TRIGger

:COUNt


	< value >
	设置每次触发时的采样个数，只与FETCH?指令有关，默认为1，范围为1~3000，如：

TRIG:COUN 100



	TRIGger

:COUNt?


	
	查询每次触发时的采样个数，如：

TRIG:COUN?

1.00000000000E+00



	TRIGger

:DELay


	< value >
	设置连续两次触发之间的时间间隔，默认为0s，范围为0~3600s，如：

TRIG:DEL 1



	TRIGger

:DELay?


	
	查询连续两次触发之间的时间间隔，单位为秒，如：

TRIG:DEL?

1



	TRIGger

:SLOPe


	{POSitive|NEGative}
	设置外触发方式时的触发沿，POSitive为上升沿，NEGative为下降沿，默认为POSitive，如：

TRIG:SLOP NEG



	TRIGger

:SLOPe?


	
	查询外触发方式时的触发沿，返回POS|NEG，如：

TRIG:SLOP?

NEG



	

	SYSTEM  COMMANDS

	SYSTem

:BEEPer

[:STATe]


	{ON|OFF}
	设置按下按键时是否打开蜂鸣器，ON为打开，OFF为关闭，默认为OFF，如：

SYST:BEEP ON

	SYSTem

:BEEPer

[:STATe]?


	
	查询蜂鸣器开关状态，打开返回1，关闭返回0，如：

SYST:BEEP?

1



	

	COMMON  COMMANDS

	*IDN?


	
	查询仪器的基本信息，包括厂家名称，仪器型号、名称等信息。SP53130返回字符串是

shengpu sp53130 Universal Counter .SN:SP5313011001。后面的SP5313000001是该仪器的序列号。



	*RST


	
	复位仪器指令



	*CAL


	{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}
	调用已经存储的工作状态

	*SAV


	{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}
	存储当前工作状态

	*TRG


	
	触发方式设置为单次触发时，该指令产生一次触发，启动测量，但不返回测量结果。如果启动连续测量并返回结果则会自动获得测量结果，也可以使用FETCh?指令读取结果

	


3 出错信息说明

	显 示
	含  义

	ERRORNo00

	命令格式错误。

	ERRORNo01
	当前状态该指令无效。

	ERRORNo02

	输入数据超限。

	ERRORNo03

	不允许为0值。

	ERRORNo04

	不允许为负值。

	ERRORNo05

	输入浮点数格式错误。

	ERRORNo06

	0后不允许输入数字。

	ERRORNo07

	没有输入有效数据。

	ERRORNo08
	输入数据位数超限。


4 *RST复位状态说明

	功能状态
	第一路通道1测频，第二路通道2测频 FREQ 1,FREQ 2

	无间隔测量
	关闭 OFF

	无间隔测量通道
	通道1  CH 1

	无间隔测量周期测量
	关闭 OFF

	通道1、2触发电平
	0V

	通道1、2触发沿
	上升沿 POS

	通道1、2外触发沿
	上升沿POS

	通道1、2阻抗
	50Ω

	通道1、2耦合方式
	交流耦合AC

	通道1、2衰减
	X1

	通道1、2低通
	低通关 OFF

	通道1、2外触发沿
	上升沿 POS

	通道1、2触发源
	内部触发源 Internal

	通道1、2每次触发采样个数
	1

	通道1、2触发延迟
	0s

	通道1、2触发频率测量闸门时间
	1s

	通道1、2触发时间测量闸门类型
	自动AUTO

	通道1、2触发计数测量闸门时间
	1s

	通道1、2触发计数测量外闸门起止沿模式
	相反 REV

	通道1、2相位测量范围
	0°~360°

	通道1、2、3数学运算
	关闭 OFF

	通道1、2、3测量结果统计显示
	隐藏 OFF

	通道1、2、3平均计算
	关闭 OFF

	通道1、2、3平均个数
	2

	通道1、2、3平均或阿仑方差选择
	平均 Avg

	通道1、2、3限制检查
	关 OFF

	通道1、2、3限制检查上限值
	0Hz

	通道1、2、3限制检查下限值
	0Hz

	通道1、2、3限制检查报警
	关闭 OFF

	通道1、2、3限制检查出错处理
	继续测量 GoOn

	通道1、2、3标定函数运算
	关闭 OFF

	通道1、2、3标定函数类型
	空 NULL

	通道1、2、3标定函数参考值
	0Hz

	通道1、2、3标定函数增益值
	1

	通道1、2、3图形显示方式
	数字 Number

	通道1、2、3启动测量
	停止


	附件一：技术指标


	使用环境

	本仪器适用于GB/T6587-2012的4.7.1表1“电子测量仪器环境要求”Ⅱ组类别所规定的条件，即工作环境温度为0～+40℃，相对湿度为20～90%的工作环境。

	输入特性

	型号
	SP53130-Ⅰ
	0.14mHz～150MHz

	
	SP53130-Ⅱ
	0.14mHz～500MHz

	
	SP53130-Ⅲ
	0.14mHz～1.5GHz

	
	SP53130-Ⅳ
	0.14mHz～2.5GHz

	
	SP53130-Ⅴ
	0.14mHz～3GHz

	
	SP53130-Ⅵ
	0.14mHz～6GHz

	
	SP53130-Ⅶ
	0.14mHz～9GHz

	通道1、2
	频率范围
	0.14mHz～150MHz（1kHz以下DC耦合）

	
	动态范围
	30mVrms～1.5Vrms正弦波
（0.14mHz~100MHz）

50mVrms～1Vrms正弦波
（100MHz~150MHz）

100mVp-p～4.5Vp-p脉冲波
（0.14mHz~100MHz）

150mVp-p～2Vp-p脉冲波
（100MHz~150MHz）

	
	输入阻抗
	1MΩ∥45pF或50Ω

	
	耦合方式
	AC或DC

	
	触发方式
	上升沿或下降沿

	
	输入衰减
	×1或×10

	
	低通滤波器
	截止频率约100kHz

	
	触发电平
	-5V～+5V任意设定

	
	串扰
	不小于500mVrms

	
	抗烧毁电平
	5Vrms

	通道2U（选件Ⅴ或Ⅵ）
	频率范围
	100MHz～1.5GHz

	
	动态范围
	30mVrms～1.5Vrms正弦波

	
	输入阻抗
	50Ω

	
	耦合方式
	AC

	通道3（选件Ⅰ～Ⅳ）
	频率范围
	选件Ⅰ
	100MHz～500MHz

	
	
	选件Ⅱ
	100MHz～1.5GHz

	
	
	选件Ⅲ
	100MHz～2.5GHz

	
	
	选件Ⅳ
	100MHz～3GHz

	
	动态范围
	30mVrms～1.5Vrms正弦波

	
	输入阻抗
	50Ω

	
	耦合方式
	AC

	通道3（选件Ⅴ）
	频率范围
	150MHz～6GHz

	
	功率范围和灵敏度
	-17dBm～+13dBm（150MHz～500MHz）

-25dBm～+13dBm（500MHz～6GHz）

	
	损坏电平
	+20dBm

	
	输入阻抗
	50Ω

	
	耦合方式
	AC

	通道3（选件Ⅵ）
	频率范围
	1.5GHz～9GHz

	
	功率范围和灵敏度
	-25dBm～+7dBm（1.5GHz～2GHz）

-25dBm～+13dBm（2GHz～6GHz）


-20dBm～+13dBm（6GHz～9GHz）

	
	损坏电平
	+25dBm

	
	输入阻抗
	50Ω

	
	耦合方式
	AC

	
	驻波比
	＜2.5:1

	外触发输入
	信号输入范围
	TTL电平

	
	脉冲宽度
	＞50ns

	
	外闸门信号
	正脉冲（频率、周期测量）

	
	外触发信号
	上升沿（时间测量）

	时  基

	内部晶体振荡器
	标称频率
	10MHz

	
	日老化率
	1×10-8/日    （标配）
   5×10-9/日（选件SPD555E)
    3×10-9/日（选件SPD553E）

	
	准确度
	
[image: image54.wmf]7

10

1

-

´

±



	时基输入
	频率
	5MHz或10MHz

	
	幅度
	≥1Vp-p

	时基输出
	频率
	10MHz

	
	幅度
	≥1Vp-p

	测量指标

	频率/周期测量
	有效位
	8位/秒

	
	闸门时间
	10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选，无间隔测量时闸门最小为100ms

	时间间隔测量
	测量范围
	20ns～7000s

	
	显示最低有效位
	7ns

	
	触发信号
	内部自动触发或外触发

	
	系统误差
	±7ns

	频率比测量
	有效位
	9位/秒

	脉冲宽度测量
	测量范围
	≥20ns，周期＜100s

	
	显示最低有效位
	7ns

	
	触发信号
	内部自动触发或外触发

	
	系统误差
	±7ns

	相位测量
	输入信号频率范围
	1Hz～10kHz

	
	输入信号幅度
	≥2Vp-p

	
	测量范围
	1º～359º

	
	显示最低有效位
	0.1º

	
	测量误差
	±3º±信号噪声引起的误差

	占空比测量
	测量范围
	1～99% （脉冲宽度≥20ns，周期＜100s）

	
	显示最低有效位
	0.1%

	
	触发信号
	内部自动触发或外触发

	计数测量
	测量范围
	0～
[image: image55.wmf]19

10

1

´



	
	测量准确度
	±一个计数

	
	闸门时间
	AUTO、10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选

	其他特性

	接口
	标配：USB(Device,Host支持U盘读写)、RS232、LAN   

选配：打印口、GPIB

	电源电压
	AC 100~240V，50Hz~60Hz

	机械尺寸
	260mm宽× 105mm高 ×290mm深


	附件二：附件清单


SP53130系列通用计数器











1台

USB通信电缆













1根

RS232通信电缆





        





1根

BNC测试电缆













1根

BNC双夹电缆
                                                    1根

电源线















1根

产品用户手册 













1本

产品合格证 














1张

0.5A/220V保险丝(已装入插座内) 









2只

USB驱动及测试软件                                                  1件

LAN接口测试软件


        
                                1件

    GPIB接口（选配）












1套

    打印口（选配）













1套

8
47

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

